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										załącznik nr 2.1 do SWZO

Projekt w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, inwestycji D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”

	                    
Opis i zestawienie warunków i parametrów technicznych 


Pakiet nr 1 Holter EKG 
	Lp.
	Parametry techniczne / opis
	Parametry wymagane
	Odpowiedź 

	OPIS OGÓLNY

	1. 
	Holter EKG fabrycznie nowy, wyprodukowany min. w 2025 roku, nie powystawowy;                     
  Nazwa ….........................................................                                   
   typ ...................……………………………..                       
  Producent.........................................................
	TAK, podać
	

	2. 
	Holter EKG - 1 lub 3 kanałowy kanałowy aparat Holtera EKG online i offline, który umożliwia rejestrację pracy serca od 24h do 7 dni. 
	TAK
	

	3. 
	Pobieranie próbek EKG do 1000Hz z możliwością regulacji.
	TAK
	

	4. 
	Próbkowanie przyspieszenia 3D do 100Hz z możliwością regulacji.
	TAK
	

	5. 
	Zasięg Bluetooth do 100m.
	TAK, podać
	

	6. 
	Pojemność pamięci min. 4 GB, do 180 dni w zależności od liczby kanałów i częstotliwości próbkowania.
	TAK, podać
	

	7. 
	Krótki czas ładowania max. 1,5h.
	TAK, podać
	

	8. 
	Transfer danych: micro-USB.
	TAK
	

	9. 
	Zywotność baterii do 7 dni w zależności od liczby kanałów oraz częstotliwości próbkowania.
	TAK
	

	10. 
	Waga 18g (+/2g)
	TAK, podać
	

	11. 
	Zestaw zawiera: aparat EKG, zestaw kabli 5-elektrodowych do 3kanałowego EKG, torbę z elektrodami Ambu, kabel micro USB, instrukcję obsługi, oprogramowanie.
	TAK
	

	12. 
	Aparat musi być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Cardiac Navigator.
	TAK
	

	GWARANCJA

	13. 
	Gwarancja i serwis – min. 24-m-ce w tym bezpłatne przeglądy w każdym roku eksploatacji 
	TAK/podać
	

	14. 
	Bezpłatne przeglądy sprzętu wraz z wymianą zestawów serwisowych zalecanych przez Producenta i wpisem do paszportu. Harmonogram przeglądów winien być ustalany na koniec każdego roku pracy sprzętu.
	TAK
	

	15. 
	Zobowiązanie do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii tego samego elementu/podzespołu, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie wynosi do 48 godzin, a czas naprawy do 6 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 14 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokument odbioru naprawionego sprzętu podpisany przez Zamawiającego.
	TAK
	

	16. 
	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat oraz gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat
	TAK
	

	17. 
	Punkty serwisowe
	TAK/podać
	

	18. 
	Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej dostępnej wersji na rynku przez okres 24 m-cy od dnia odbioru, podczas każdego wykonywanego przeglądu .
	TAK
	

	19. 
	Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi, użytkowania w języku polskim
	TAK
	

	20. 
	Deklaracja zgodności CE dołączona do oferty
	TAK
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1. W przypadku zastosowania w powyższej dokumentacji nazw dostawców, producentów, materiałów, urządzeń lub ich elementów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający traktuje takie użycia - zgodnie z art. 99 ust. 4 Pzp - jako określenie minimalnych wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu. Równocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych odpowiedników rynkowych, równoważnych ze wskazanymi z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze pod względem parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych od podanych i zagwarantują uzyskanie takich samych (lub lepszych) parametrów technicznych, oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty niezbędne certyfikaty, aprobaty techniczne, karty techniczne itp. dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia, z których jednoznacznie będzie wynikać, iż stanowią one produkty równoważne do opisanych przez Zamawiającego.

2. W przypadku odniesienia w załączonej do SWZ dokumentacji do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza - zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp. - rozwiązania równoważne opisywanym.


Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).




	  		  					.......................................................................
       Podpis osoby uprawnionej
       do reprezentowania Wykonawcy
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