Zał. Nr 2 .2-  parametry techniczne Myjni – dezynfekator

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Myjnia dezynfektor nieprzelotowa, do butów operacyjnych z wyposażeniem -1 szt. Producent: …………………….………….. Typ/model: ……………………………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie parametru technicznego | - Wymagane | Oferowane |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, nieprzelotowe, o zasilaniu elektrycznym 400 V, moc pobierana do 6,5 kW. | - TAK, podać |  |
|  | Ogrzewana elektrycznie. | - TAK |  |
|  | Zgodność z dyrektywą 93/42/EEC potwierdzona certyfikatem CE oraz normą EN ISO 15883-1 oraz EN ISO 15883-2. | - TAK |  |
|  | Zgodność z dyrektywą urządzeń medycznych |  |  |
|  | Pojemność komory myjącej, co najmniej 165 litrów. | - TAK, podać |  |
|  | Komora wykonana ze stali AISI 316L lub lepszej gatunkowo, termicznie izolowana. | - TAK |  |
|  | Wymiary urządzenia (maksymalne): - szerokość 600 mm, - wysokość 850 mm, - głębokość 650 mm. | - TAK, podać |  |
|  | Waga urządzenia do 100kg | - TAK, podać |  |
|  | Pojemność komory na min. 20 butów | - TAK |  |
|  | Dwa przyłącza wody wyposażone w przepływomierze: woda zimna i ciepła. | TAK |  |
|  | Wbudowane minimum dwa porty USB. Z czego jeden umożliwiający bezpośrednie skopiowanie archiwów myjni na zewnętrzny nośnik pamięci typu „pen-drive”. Natomiast drugi umożliwiający podłączenie do komputera w celu zmian parametrów pracy urządzenia. | TAK, podać |  |
|  | Drzwi uchylne wykonane ze stali nierdzewnej – automatyczne uchylanie po cyklu | TAK |  |
|  | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwy do dezynfekcji (brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych jak wyłącznik bezpieczeństwa i pozostałych których mycie jest utrudnione). | TAK |  |
|  | Min. 40 programów (myjące i dezynfekujące). Wybór minimum trzech programów poprzez trzy dedykowane przyciski na panelu czołowym. | TAK, podać |  |
|  | W programach myjących cykle dezynfekcji termicznej z temperaturą do 95oC. | TAK |  |
|  | Kontrola temperatury za pomocą min. dwóch czujników PT 1000 umieszczonych w górnej części komory. | TAK |  |
|  | Alarmy i opisy wyświetlane na wyświetlaczu, optyczne i akustyczne w języku polskim. | TAK |  |
|  | Płaski kolorowy wyświetlacz graficzny o przekątnej, co najmniej 3,4 cala współpracujący z panelem sterującym myjni wyposażonym w przyciski dotykowe (nie dopuszcza się przycisków membranowych lub innych których uruchomienie odbywa się poprzez „pchnięcie”). | TAK, podać |  |
|  | Możliwość obsługi wyżej opisanych przycisków w rękawiczkach. | TAK |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe. | TAK |  |
|  | Rozbudowane oprogramowanie komputerowe do zarządzania myjnią, dające możliwość co najmniej: - możliwość wyboru sposobu dezynfekcji A0 lub czas - możliwość zmiany maksymalnego czasu napełniania wodą zimną, ciepłą i demineralizowaną - możliwość ustawienia twardości wody w stopniach francuskich - możliwość kalibracji czujników temperatury komory - możliwość określenia ilości dozowanych środków w ml/fazę | TAK |  |
|  | Myjnia wyposażona w oprogramowanie komputerowe archiwujące pozwalające odczytać archiwum przeprowadzonych cykli zawierające na ich temat informacji co najmniej o: - numerze wybranego programu - dacie startu programu - czasie startu programu - zadanym współczynniku A0 - osiągniętym współczynniku A0 - maksymalnej temperaturze podczas danego cyklu - czasie przeprowadzonego cyklu - ilości wykonanych faz - informacje o ewentualnych błędach |  |  |
|  | Procesy mycia i dezynfekcji realizowane automatycznie. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie informacji o ewentualnych zakłóceniach w języku polskim wraz z szczegółowym opisem na wyświetlaczach – opis powinien zawierać powód wystąpienia błędu oraz proponowane czynności celem jego usunięcia. | TAK |  |
|  | Na wyświetlaczu informacje tekstowe oraz graficzne o bieżącym stanie urządzenia (faza, program, wartość współczynnika A0, temperatura, wizualizacja aktualnie wykonywanej czynności, wskaźnik postępu cyklu, czas do końca cyklu i pozostałe). | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kondensator pary do usuwania pary i wilgotności w fazie dezynfekcji | TAK |  |
|  | Dwa ramiona spryskująco-myjące (na górze i na dole komory). Dodatkowe ramiona na każdym poziomie wózka zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu. | TAK |  |
|  | Jedna wodna pompa cyrkulacyjna, wydajność pompy [l/min] – minimum 370. | TAK, podać |  |
|  | Zużycie wody na jedną fazę mycia max. 15[l]. | TAK, podać |  |
|  | Chłodzony spust wody dla ochrony instalacji kanalizacyjnej budynku przed wysoką temperaturą. Przyłącze kanalizacji w ścianie (max.DN50). | TAK, podać |  |
|  | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu 56 dB. | TAK |  |
|  | Wbudowany zmiękczacz wody zimnej i ciepłej wyposażony w zbiornik soli umieszczony w dnie komory. | TAK |  |
|  | Oświetlenie komory w technologii LED – moc maksymalna 3W |  |  |
|  | Min. 2 pompy perystaltyczne z czujnikiem kontroli poziomu oraz przepływomierzami z możliwością nastawy dozowania dla każdego programu oddzielnie z możliwością nastawy temperatury dozowania dla każdego środka osobno. | TAK, podać |  |
|  | Zewnętrzne panele wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 lub lepszej gatunkowo. | TAK |  |
| Wyposażenie myjni dezynfektora: |  |  |  |
|  | Wózek załadowczy do butów o pojemności min. 20 butów |  |  |
|  | Zestaw płynów 2 x 5L |  |  |