| WYMAGANE parametry techniczne | Wymagane |  |  | Oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie przeznaczone do utylizacji naczyń jednorazowego użytku wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy celulozowej. |  |  |  |  |
| Ładowność do 6 naczyń z pulpy na cykl. |  | Tak |  |  |
| Bezdotykowe otwieranie pokrywy za pomocą fotokomórki nożnej, poprzez wsunięcie stopy. Nie dopuszcza się otwierania ręcznego oraz przycisków nożnych. |  | Tak |  |  |
| Bezdotykowe zamykanie pokrywy poprzez czujnik zbliżeniowy umieszczony w górnej części urządzenia. Nie dopuszcza się zamykania ręcznego oraz łokciowego. |  | Tak |  |  |
| Uruchamianie bezdotykowe za pomocą czujnika podczerwieni - zapewnia wygodę i bezpieczeństwo użytkowania, w tym eliminuje ryzyko zakażeń krzyżowych. |  | Tak |  |  |
| Automatyczny, antybakteryjny proces czyszczenia i dezodoryzacji. |  | Tak |  |  |
| Wbudowana pompa perystaltyczna. |  | Tak |  |  |
| System 9 noży tnących. |  | Tak/podać |  |  |
| Urządzenie wyposażone w podwójną komorę maceracji. Górna komora wyposażona w min. 6 noży rozdrabniających oraz dolna wyposażona w dodatkowe noże, min. 3 które zapewniają całkowite rozdrobnienie pulpy. |  | Tak/podać |  |  |
| Moc silnika minimum 0,75 kW. |  | Tak |  |  |
| Moc pompy wody minimum 0,345 kW. |  | Tak |  |  |
| Moc całkowita urządzenia 1,1 kW. |  | Tak |  |  |
| Waga netto maksimum 85 kg. |  | Tak |  |  |
| Zasilanie 230 V/ 60 Hz jednofazowy, bezpiecznik 13A. |  | Tak |  |  |
| Czas trwania cyklu standardowo do 120 sekund. |  | Tak/podać |  |  |
| Odpływ 50 Φ. |  | Tak |  |  |
| Poziom hałasu maksimum 59,5 dBA. |  | Tak/podać |  |  |
| Wymiary urządzenia przy zamkniętej pokrywie 500 szer x 1042 wys x 600 głęb mm (+/- 5%). |  | Tak/podać |  |  |
| Wymiary urządzenia przy otwartej pokrywie 500 szer x 1500 wys x 600 głęb mm (+/- 5%). |  | Tak/podać |  |  |
| Zużycie energii na cykl maksimum 0,02 kWh. |  | Tak/podać |  |  |
| Zbiornik na wodę minimum 24L. |  | Tak/podać |  |  |
| Podłączenie wody 3/4”. |  | Tak |  |  |
| Pokrywa wykonana z tworzywa z zatopionymi nanocząsteczkami srebra zapewnia antybakteryjną ochronę i zapobiega osadzaniu się bakterii. |  | Tak |  |  |
| Powierzchnia górnej pokrywy urządzenia wykonana z tworzywa odpornego na uderzenia i porysowania. |  | Tak |  |  |
| Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej klasy 304 wg AISI. |  | Tak |  |  |
| Bęben wraz z nożami tnącymi w całości wykonane ze stali nierdzewnej. |  | Tak |  |  |
| Podwójna komora maceracji - mielenie i rozdrobnienie naczyń medycznych wykonanych z pulpy celulozowej do postaci cieczy która z łatwością odprowadzana zostaje odpływem kanalizacyjnym |  | Tak |  |  |
| Zamknięty bęben w technologi instant flow z uszczelką bezobsługową. |  | Tak |  |  |
| Czujnik zamykania/ otwierania pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odpływu. |  | Tak |  |  |
| Uchwyt z podwójnym zatrzaskiem do uszczelnienia komory. |  | Tak |  |  |
| Zabezpieczenie w postaci automatycznej informacji o usterkach mechanicznych. |  | Tak |  |  |
| Łatwa do demontażu ściana przednia. |  | Tak |  |  |
| Zabezpieczenie IP54. |  | Tak |  |  |
| Wyświetlacz LED informujący o ewentualnych błędach oraz diody LED. |  | Tak |  |  |
| Funkcja „auto-start” - automatyczne uruchamianie urządzenia po zamknięciu komory. |  | Tak |  |  |
| Automatyczne zamknięcie pokrywy maceratora poprzedzone sygnałem dźwiękowym , w przypadku braku podjęcia czynności - czas przed automatycznym zamknięciem jest regulowany, standardowo zamknięcie następuje po 15 sekundach. |  | Tak |  |  |
| Urządzenie wyposażone w stan uśpienia/ czuwania. |  | Tak |  |  |
| System automatycznego czyszczenia odpływu co 24 godziny co zapobiega powstawaniu zatorów oraz usuwa nadmiar zanieczyszczeń. |  | Tak |  |  |
| Sygnalizacja potrzeby wykonania przeglądu wyświetlana na panelu sterowania. |  | Tak |  |  |
| Komunikaty audio w języku polskim *-opcja. |  | Tak |  |  |
| Odporny na uszkodzenia zbiornik na wodę z tworzywa sztucznego, umieszczony na tylnej ścianie urządzenia. |  | Tak |  |  |